ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                       PRIMEDIC™ Defi-B
	№

п.п
	ПАРАМЕТР
	Требование технического задания
	Соответствие требованию (да/нет)

	1.
	Общая характеристика 
	
	

	
	Наружный дефибриллятор с питанием от аккумуляторной батареи 
	Наличие
	Да

	2.
	Технические характеристики
	
	

	
	Форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный
	Наличие
	Да

	
	Энергетические ступени  20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (при импедансе 50 ОМ),  выбор энергии в ручном режиме
	Наличие
	Да

	
	Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж –  не более 7 сек 
	Наличие
	Да

	
	Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
	Наличие
	Да

	
	Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом
	Наличие
	Да

	
	Режим работы: ручной асинхронный
	Наличие
	Да

	
	Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции  («утюги»), взрослые ( 8 см  и  встроенные в них детские ( 5 см 
	Наличие
	Да

	
	Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы
	Наличие
	Да

	
	Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговой нумерацией действий
	Наличие
	Да

	
	Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 14,4 В / 1,5 Aч, NiCd (встроенное зарядное устройство для сети 220 В)
	Наличие
	Да

	
	Время полной зарядки батареи 5.5 часа
	Наличие
	Да

	
	35 (+10 резервных)  разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе
	Наличие
	Да

	
	Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки)
	Наличие
	Да

	
	Функция самотестирования прибора
	Наличие
	Да

	3.
	Размеры, вес
	40х12х48 см, 9 кг
	40х12х48см, 9 кг

	4.
	Комплект поставки
	
	

	
	Гель электродный, тюбик 100 г
	1 шт.
	Да

	
	Руководство пользователя на русском языке
	1 шт.
	Да

	5.
	Регистрационные документы
	
	

	
	Регистрационное удостоверение ФСНСЗСР РФ,  Декларация о соответствии требованиям ГОСТ Р, Сертификат соответствия ГОСТ Р (добровольная сертификация)
	Наличие
	Да

	6.
	Гарантийные обязательства
	
	

	
	Гарантийный период 
	24 месяца
	Да

	
	Сервисная служба
	Наличие
	Да


